## Sheet1
规格
频率
频率 | 范围 | 9 kHz ~ 3.0 GHz
| 分辨率 | 1 Hz
频率参考源 | 精确度 | ±(最后调校周期×老化率) +过温度稳定度+电压供给的稳定度
| 老化率 | ±2 ppm max. | 调校后1年
| 过温度的频率稳定度 | ±0.025 ppm | 0 ~ 50 °C
| 电压供给的稳定度 | ±0.02 ppm
频率读值精度 | 开始、停止、中心、标记 | ±(标记频率显示值×频率参考精度+10%×分辨率带宽+频率分辨率1)
| 扫描点数 | 最多601点，最少6点
标记频率计数器 | 分辨率 | 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz
| 精确度 | ±(标记频率显示值×频率参考精度+计频器分辨率) | RBW/Span≥0.02; Mkr level to DNL>30 dB
频距 | 范围 | 0 Hz (zero span), 100 Hz ~ 3 GHz
| 分辨率 | 1 Hz
| 精确度 | ±频率分辨率1 | RBW:自动
相位噪声 | 距离载波信号的偏移量 | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average≥40
| 10 kHz | <-88 dBc/Hz | 典型值2
| 100 kHz | <-95 dBc/Hz | 典型值
| 1 MHz | <-113 dBc/Hz | 典型值
分辨率带宽(RBW)滤波器 | 滤波器带宽 | 1Hz ~ 1MHz，1-3-10步进 | -3dB 带宽
|  | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1MHz | -6dB 带宽
| 精确度 | ± 8%, RBW = 1 MHz | 标示值3
|  | ± 5%, RBW < 1 MHz | 标示值
| 形状系数 | < 4.5:1 | 典型的带宽比率: -60dB:-3dB
视频带宽(VBW)滤波器 | 滤波器带宽 | 1 Hz ~ 1 MHz, 1-3-10步进 | -3dB 带宽
*1. 频率分辨率 = 频距/(扫描点数-1)
*2. 本数据表中的典型规格指的是在20~30℃下，80%以上的测试机器中的95%机器水平，这些并不在保证规格内
*3. 标示值代表是预期的性能，这些并不在保证规格内。
振幅
振幅范围 | 测量范围 | 100 kHz ~ 1 MHz | 由显示平均噪声位准(DANL) ~+18dBm
|  | 1 MHz ~ 10 MHz | 由显示平均噪声位准(DANL) ~+21dBm
|  | 10 MHz ~ 3 GHz | 由显示平均噪声位准(DANL) ~+30dBm
衰减器 | 输入衰减器范围 | 0 ~ 50 dB，1 dB步进 | 自动或者手动设定
最大安全输入准位 | 平均的连续功率 | ≤+33 dBm | 输入衰减器的设定≥10 dB
| 直流电压 | ± 50 V
1dB增益压缩 | 输入混波器端的总功率 | > 0 dBm | 典型值；fc≥50 MHz；关闭前级放大器
| 前级放大器端的总功率 | > -22 dBm | 典型值；fc≥50 MHz；开启前级放大器
混波器的功率位准(dBm)＝输入功率(dBm)－输入衰减量(dB)
显示平均噪声准位 (DANL)4 | 关闭前级放大器 | RF衰减量0 dB；RF输入端连接50Ω负载; RBW 10 Hz；VBW 10 Hz；频距500Hz ; 参考准位-60 dBm; 轨迹平均≥40次
| 9 kHz ~ 100 kHz | < -93 dBm
| 100 kHz ~ 1 MHz | < -90 dBm - 3×(f/100 kHz) dB | 标示值
| 1 MHz ~ 10 MHz | < -122 dBm
| 10 MHz ~ 3 GHz | < -122 dBm
| 开启前级放大器 | RF衰减量0 dB；RF输入端连接50Ω负载; RBW 10 Hz；VBW 10 Hz；频距500Hz ; 参考准位-60 dBm; 轨迹平均≥40次
| 100 kHz ~ 1 MHz | < -108 dBm - 3×(f/100 kHz) dB
| 1 MHz ~ 10 MHz | < -142 dBm | 标示值
| 10 MHz ~ 3 GHz | < -142 dBm + 3×(f/1 GHz) dB
*4. 显示平均噪声准位规格不含旁生噪声响应的规格
准位显示范围 | 刻度 | 对数, 线性
| 单位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W
| 标记准位读值 | 0.01 dB | 对数刻度
|  | 参考位准的0.01 % | 线性刻度
| 准位显示模式 | 轨迹, Topographic, Spectrogram | 单一/分割窗口
| 轨迹数量 | 4
| 检波器 | 正峰值、负峰值、取样、一般及RMS(非视频) | 可在不同轨迹下分别设定
| 轨迹功能 | 清除/写入；最高值/最低保持；检视轨迹；空白；平均运算
绝对振幅精度 | 绝对点数 | 中心频率160MHz, 10kHz RBW, 1kHz VBW, 频距100kHz, 对数单位, 1dB/div, 峰值侦测模式, 20~30℃, 信号0dBm
| 关闭前级放大器 | ± 0.3 dB | 参考准位0dBm, 衰减量10dB
| 开启前级放大器 | ± 0.4 dB | 参考准位-30dBm, 衰减量0dB
频率响应 | 关闭前级放大器 | 衰减量10 dB，参考频率：160 MHz，20~30℃
| 100 kHz ~ 2.0 GHz | ± 0.5 dB
| 2.0GHz ~ 3.0 GHz | ± 0.7 dB
| 开启前级放大器 | 衰减量0 dB，参考频率：160 MHz，20~30℃
| 1 MHz ~ 2.0 GHz | ± 0.6 dB
| 2.0GHz ~ 3.0 GHz | ± 0.8 dB
输入衰减切换不确定度 | 衰减器设定 | 0 ~ 50 dB，1 dB步进
| 不确定度 | ± 0.15 dB | 参考点：160MHz, 10dB衰减量
分辨率带宽滤波器切换不确定度 | 1 Hz ~ 1 MHz | ± 0.25 dB | 参考点：10kHz RBW
准位测量不确定度 | 整体振幅准确度 | ± 1.5 dB | 20~30℃, 频率>1MHz, 信号输入0至-50dBm, 参考准位0 ~ -50dBm
输入衰减量10dB, RBW 1kHz, VBW 1kHz, 信号校正后, 前级放大器关闭
|  | ± 0.5 dB | 典型值
旁生噪声响应 | 二次谐波失真 | 关闭前级放大器；信号输入位准：-30 dBm, 0dB衰减量
|  | +35 dBm | 典型值; 10 MHz < fc < 775 MHz
|  | +60 dBm | 典型值; 775 MHz≤fc < 1.5 GHz
| 三阶交互调变 | 关闭前级放大器；信号输入位准：-30 dBm, 0dB衰减量
|  | > 1dBm | 300 MHz ~ 3 GHz
| 与输入端相关的旁生噪声 | < -60 dBc | 输入信号-30 dBm,衰减量为0 dB, 20~30℃
| 残留响应 (内在的) | <-90 dBm | 输入端连接50Ω负载；RF 衰减量为0 dB；关闭前级放大器
扫描
扫描时间 | 范围 | 310 us ~ 1000 s | 频距>0Hz
|  | 50 us ~ 1000 s | 频距=0Hz, 最小时间分辨率=10us
| 扫描模式 | 连续, 单次
| 触发源 | 自由撷取；影像信号；外部信号
| 触发斜率 | 正或负的信号沿
前级放大器
| 频率范围 | 1 MHz ~ 3 GHz | 放大器为标准内建
| 增益 | 18 dB | 标示值
前面板输入/输出
RF输入 | 接头类型 | N型母座
| 阻抗值 | 50Ω, 标示值
| VSWR | <1.6 :1 | 300kHz ~ 3GHz, 输入衰减≥10 dB
外部供应电源 | 接头类型 | SMB公座
| 电压/电流 | DC +7V, 500mA Max. | 含短路保护
USB Host | 接头类型 | A型接头
| 通信协议 | 版本2.0 | 支持全速/高速/低速
Micro SD插槽 | 通信协议 | SD 1.1版
| 支持卡别 | MicroSD, MicroSDHC | 最大32GB
后面板输入/输出
参考输出 | 接头类型 | BNC 母座 | 标示值
| 输出频率 | 10 MHz
| 输出振幅 | 3.3V CMOS
| 输出阻抗 | 50Ω
参考输入 | 接头类型 | BNC 母座
| 输入参考频率 | 10 MHz
| 输入振幅 | -5 dBm ~ +10 dBm
| 频率锁定范围 | 在±5ppm的输入参考频率至内
报警输出 | 接头类型 | BNC母座 | 开集电极控制
触发输入/门闸扫描输入 | 接头类型 | BNC母座
| 输入振幅 | 3.3V CMOS
| 切换 | 自动切换
LAN (TCP/IP)界面 | 接头类型 | RJ-45
| 标准 | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX
USB Device | 接头类型 | B型接头 | 仅适合远程控制, 支持USB TMC
| 通信协议 | 版本2.0 | 支持全速/高速
中频输出 | 接头类型 | SMA 母座
| 阻抗 | 50奥姆 | 标示值
| 中频频率 | 886 MHz | 标示值
| 输出准位 | -25 dBm | 10dB衰减量, RF输入：0dBm@1GHz
耳机输出 | 接头类型 | 3.5mm立体声插槽, 有线单声道操作
屏幕输出 | 接头类型 | DVI-I接头(整合模拟及数字), 单一链接 | 使用转换器可兼容于VGA或HDMI标准
RS-232接口 | 接头类型 | D-sub 9-pin 母座 | Tx,Rx,RTS,CTS
GPIB接口(选配) | 接头类型 | IEEE-488总线接头
AC电源输入 | 电源供应 | AC 100 V~ 240 V, 50 / 60 Hz | 自动档位选择
电池模块(选配) | 电池模块 | 6 cells, 可充电式锂电池, 3S2P | 符合UN38.3规范
| 电压 | 直流10.8V
| 容量 | 5200 mAh / 56Wh
一般规格
| 内部数据储存量 | 内建16MB
| 功率消耗 | <65 W
| 温度范围 | +5 °C ~ +45 °C | 操作范围
|  | -20 °C ~ + 70 °C | 储存范围
| 重量 | 4.5 kg (9.9 lb) | 包括全部选配
(基本+信号追踪器+GPIB接口+电池模块)
| 尺寸 | 210 x 350 x 100 (mm) | 概约
8.3 x 13.8 x 3.9 (in)
追踪产生器(选配)5
| 输出频率范围 | 100 kHz to 3 GHz
| 输出功率位准范围 | -50 dBm 至0 dBm，以0.5 dB为单位进行调整
| 绝对准确度 | ± 0.5 dB | 参考点：160MHz, -10dBm, 10dB衰减量, 20到30度C
| 输出平坦度 | 参考点 160MHz, -10dBm
|  | 100 kHz to 2 GHz | ± 1.5 dB
|  | 2 GHz to 3 GHz | ± 2.0 dB
| 输出位准切换不准确度 | ± 0.8 dB | 参考点 -10dBm
| 谐波 | < -30 dBc | 典型值, 输出准位-10dBm
| 反向电压 | 最大+30dBm
| 接头类型 | N型母座
| 阻抗 | 50奥姆 | 标示值
| 输出VSRW | < 1.6:1 | 300 kHz 到3 GHz，输入衰减器：≥12 dB
5. 当追踪产生器启动，最小的解析带宽滤波器为10kHz
RF功率传感器(选配)
| 类型 | 平均功率感测 | 型号: PWS-06
| 连接接口 | 透过USB线连接到GSP-9300前面板
| 输入VSWR | 1.1: 1 | 典型值
|  | 1.3: 1 | 最大值
| 输入频率范围 | 1 to 6200 MHz | 参考点 -10dBm
| 功率感测范围 | -32 to +20 dBm | 典型值, 输出准位-10dBm
| 最大输入损坏功率 | ≦ 27 dBm
| 功率量测不确定性@25度C | 30 dBm to +5 dBm:
|  | 1 MHz to 3GHz: ±0.10 dB 典型值 | ±0.30 dB 最大值
|  | 3 GHz to 6 GHz: ±0.15 dB 典型值 | ±0.30 dB 最大值
+5 dBm to +12 dBm:
|  | 1 MHz to 3GHz: ±0.15 dB 典型值 | ±0.30 dB 最大值
|  | 3 GHz to 6 GHz: ±0.15 dB 典型值 | ±0.30 dB 最大值
+12 dBm to +20 dBm:
|  | 1 MHz to 3GHz: ±0.20 dB 典型值 | ±0.40 dB 最大值
|  | 3 GHz to 6 GHz: ±0.20 dB 典型值 | ±0.40 dB 最大值
| 功率量测不确定性@ 0到25度C | -30 dBm to +5 dBm:
1 MHz to 3GHz: ±0.25 dB 典型值
3 GHz to 6 GHz: ±0.25 dB 典型值
+5 dBm to +12 dBm:
1 MHz to 3GHz: ±0.20 dB 典型值
3 GHz to 6 GHz: ±0.20 dB 典型值
+12 dBm to +20 dBm:
1 MHz to 3GHz: ±0.35 dB 典型值
3 GHz to 6 GHz: ±0.30 dB 典型值
| 线性度 @ 25 °C | ±3 %
| 量测速度 | 100 ms 于低噪声模式 | 典型值
30 ms 于快速模式